Artículo científico

Sistema de screening de accidente cerebrovascular mediante análisis de asimetría facial con redes neuronales y landmarks geométricos

Stroke Screening System Based on Facial Asymmetry Analysis Using Neural Networks and Geometric Landmarks

| Edgar Jaldín Torrico Magíster en Data Science & Intelligence Artificial Universidad Católica Boliviana “San Pablo” edgarjaldintorrico@gmail.com | Nicolas Emanuel Oly Sánchez Estudiante de Ingeniería de Software Universidad Católica Boliviana “San Pablo” nicolas.oly@ucb.edu.bo |
| --- | --- |

Recibido: 10/06/2026

Resumen

El objetivo de la investigación fue desarrollar un sistema de screening de accidente cerebrovascular mediante análisis de asimetría facial con redes neuronales y landmarks geométricos, con el propósito de reducir el tiempo entre el inicio de los síntomas y la búsqueda de atención médica en contextos con acceso limitado a servicios neurológicos especializados. Para ello, se desarrolló una investigación con enfoque cuantitativo y diseño experimental, aplicada a un conjunto de datos conformado por 2,817 imágenes faciales distribuidas en dos clases — asimetría por ACV y rostros normales —; la recolección de características se realizó mediante extracción de landmarks geométricos con MediaPipe Face Mesh y el análisis se llevó a cabo a través del entrenamiento de una red neuronal densa con ocho métricas de asimetría normalizadas como variables de entrada. Los resultados evidenciaron que el modelo alcanzó una exactitud del 97.46% y un área bajo la curva ROC de 0.9982 en validación, con una especificidad del 98.2% en el conjunto de prueba, identificándose diferencias de hasta 45 veces entre los valores de asimetría labial y ocular de ambas clases. En conclusión, el sistema demostró ser una alternativa viable para la orientación prehospitalaria de posibles casos de accidente cerebrovascular, combinando el análisis facial con síntomas autoreportados mediante una tabla de decisión clínica inspirada en los protocolos FAST y ROSIER.

Palabras clave: accidente cerebrovascular, asimetría facial, landmarks geométricos, red neuronal, detección temprana

Abstract

The objective of the research was to develop an stroke screening system based on facial asymmetry analysis using neural networks and geometric Landmarks, with the purpose of reducing the time between symptom onset and medical attention in contexts with limited access to specialized neurological services. To this end, a study with a quantitative approach and experimental design was conducted, applied to a dataset composed of 2,817 facial images distributed across two classes — stroke-related asymmetry and normal faces —; data collection was carried out through geometric landmark extraction using MediaPipe Face Mesh, and analysis was performed through the training of a dense neural network with eight normalized asymmetry metrics as input variables. The results revealed that the model achieved an accuracy of 97.46% and an area under the ROC curve of 0.9982 on the validation set, with a specificity of 98.2% on the test set, identifying differences of up to 45 times between labial and ocular asymmetry values across both classes. In conclusion, the system proved to be a viable alternative for prehospital guidance of possible stroke cases, combining facial analysis with self-reported symptoms through a clinical decision table inspired by the FAST and ROSIER protocols.

Keywords: stroke, facial asymmetry, geometric landmarks, neural network, early detection

# Introducción

El accidente cerebrovascular (ACV) representa una de las principales causas de mortalidad y discapacidad permanente a nivel mundial. Cada año aproximadamente 15 millones de personas sufren un ACV, de las cuales 5 millones fallecen y otros 5 millones quedan con algún grado de discapacidad permanente. La rapidez en la identificación de sus síntomas es determinante para el pronóstico del paciente, dado que por cada minuto sin atención médica se pierden aproximadamente 1.9 millones de neuronas. Este principio se resume en la frase clínica "tiempo es cerebro", que fundamenta los protocolos de atención prehospitalaria modernos.

Entre los instrumentos de detección prehospitalaria más utilizados en la práctica clínica internacional se encuentra el protocolo FAST, cuyas siglas en inglés corresponden a Face, Arms, Speech y Time. Este protocolo evalúa tres señales físicas observables: la asimetría facial, la debilidad motora en los brazos y la alteración del habla. Su sencillez lo convierte en una herramienta eficaz para la detección por parte de personas sin formación médica; sin embargo, su aplicación depende de la presencia física de un observador y de la correcta interpretación visual de los síntomas, lo que introduce un margen de error considerable en entornos no clínicos y dificulta su aplicación autónoma por parte del paciente o sus familiares.

El avance de la inteligencia artificial y la visión por computadora en la última década ha abierto nuevas posibilidades para automatizar evaluaciones que tradicionalmente requerían intervención humana especializada. Herramientas de detección de landmarks faciales permiten identificar con alta precisión hasta 468 puntos geométricos del rostro humano en tiempo real, lo que posibilita el cálculo de métricas de asimetría facial de forma objetiva y reproducible. Estas métricas, combinadas con modelos de clasificación basados en redes neuronales artificiales, ofrecen una alternativa automatizada al componente facial del protocolo FAST, eliminando la subjetividad inherente a la evaluación visual humana.

El presente trabajo es el resultado de un proyecto semestral de la carrera de Ingeniería de Software, nivel licenciatura, en la Universidad Católica Boliviana "San Pablo", Sede Santa Cruz. El proyecto propone el desarrollo de un sistema de detección temprana de ACV mediante el análisis automatizado de asimetría facial, utilizando landmarks geométricos extraídos con MediaPipe y un clasificador de red neuronal densa entrenado con métricas de asimetría normalizadas. El sistema se complementa con un conjunto de preguntas sobre síntomas neurológicos autoreportados (dolor de cabeza intenso, visión borrosa y confusión) cuya combinación con el resultado del análisis facial sigue una tabla de decisión clínica inspirada en los protocolos FAST y ROSIER, estratificando el riesgo en tres niveles: bajo, moderado y alto.

La detección oportuna del ACV en Bolivia enfrenta dos obstáculos estructurales que se refuerzan mutuamente. Por un lado, el acceso a atención neurológica especializada es limitado, particularmente fuera de los centros urbanos principales, donde la distancia a un centro hospitalario de referencia puede representar horas de traslado. Por otro lado, el reconocimiento de los síntomas de ACV por parte de la población general es bajo, lo que genera demoras significativas entre el inicio de los síntomas y la búsqueda de atención médica. Esta demora es el factor más determinante en el pronóstico del paciente y en la magnitud de las secuelas neurológicas permanentes.

Ante este escenario, la tecnología ofrece una oportunidad concreta de intervención. Un sistema accesible desde un dispositivo móvil o computadora personal, que no requiera conocimientos médicos previos y que oriente al usuario sobre el nivel de riesgo que presenta, puede contribuir a reducir esa brecha entre el inicio de los síntomas y la decisión de buscar atención especializada. No se trata de reemplazar al médico, sino de poner en manos de cualquier persona una herramienta de orientación inicial basada en criterios clínicos validados, en un contexto donde esa orientación puede marcar la diferencia entre una recuperación completa y una discapacidad permanente.

En función de lo anterior, el objetivo principal del proyecto es diseñar e implementar un sistema de software que integre análisis de visión por computadora, aprendizaje automático y una interfaz web accesible, capaz de evaluar de forma automatizada los indicadores faciales del protocolo FAST y complementarlos con síntomas neurológicos autoreportados para generar una estimación del nivel de riesgo de ACV en el usuario.

# Metodología

El presente proyecto se desarrolló en cuatro etapas secuenciales: recopilación y preparación del conjunto de datos, extracción de características geométricas faciales, entrenamiento del modelo de clasificación, e implementación del sistema de software completo.

Recopilación y preparación del conjunto de datos

El conjunto de datos utilizado para el entrenamiento del modelo se conformó a partir de dos fuentes. Para la clase de pacientes con ACV se utilizó el conjunto de imágenes del MEEI Facial Palsy Standard Set, que contiene fotografías estandarizadas de pacientes con parálisis facial de diversa etiología, incluyendo casos asociados a accidente cerebrovascular. Para la clase de sujetos normales se utilizaron imágenes de rostros sin patología facial provenientes de conjuntos de datos públicos de acceso libre.

El conjunto final quedó compuesto por 1,439 imágenes de la clase ACV y 1,498 imágenes de la clase normal, distribuidas en carpetas separadas por clase. Dado que el conjunto de datos de ACV contenía múltiples fotografías del mismo paciente tomadas con distintos ángulos, iluminaciones y expresiones, se identificaron 13 pacientes únicos en la clase ACV mediante el análisis de los nombres de archivo, que codificaban el identificador del paciente junto con el tipo de augmentation aplicado. Las variantes de augmentation presentes en el conjunto incluían imágenes con recorte, rotación, traslación y adición de ruido gaussiano a distintos niveles de decibelios, lo que proporcionó diversidad artificial dentro de cada identidad. La clase normal contaba con una imagen por sujeto, sumando 1,498 sujetos distintos.

Para evitar el problema de fuga de datos entre los conjuntos de entrenamiento y evaluación, la división del conjunto se realizó por identidad de paciente y no por imagen individual. De los 13 pacientes únicos de la clase ACV, 2 pacientes con mayor cantidad de imágenes fueron reservados exclusivamente para el conjunto de prueba, mientras que los 11 restantes fueron asignados al conjunto de entrenamiento. Para la clase normal, se reservó aleatoriamente un 15% de los sujetos para el conjunto de prueba con semilla fija de reproducibilidad. El conjunto de entrenamiento resultante contenía 2,165 muestras y el de prueba 652 muestras.

Extracción de características geométricas faciales

En lugar de utilizar las imágenes crudas como entrada al modelo, se optó por un enfoque basado en características geométricas calculadas a partir de landmarks faciales. Para cada imagen del conjunto de datos se ejecutó el siguiente pipeline de procesamiento, el flujo general del sistema se presenta en la Figura 1.

Figura 1.

Pipeline completo del sistema de detección temprana de ACV.

Nota. La rama principal (centro) corresponde al análisis facial: corrección de rotación, extracción de landmarks con MediaPipe, cálculo de métricas de asimetría normalizadas y clasificación mediante red neuronal densa. La rama lateral (izquierda) corresponde a los síntomas autoreportados por el usuario. Ambas ramas convergen en la tabla de decisión clínica que produce el nivel de riesgo final.

En primer lugar, se cargó la imagen y se aplicó una corrección de rotación mediante la detección preliminar de los landmarks de los ojos externos. El ángulo de inclinación de la cabeza se calculó como el arco tangente de la diferencia de coordenadas verticales y horizontales entre ambos ojos. Si el ángulo superaba los 2 grados, la imagen fue rotada inversamente mediante una transformación afín con interpolación bilineal para alinear el eje ocular con la horizontal antes de continuar el procesamiento.

Sobre la imagen corregida se ejecutó el detector de landmarks faciales de MediaPipe Face Mesh, que produce un conjunto de 468 puntos tridimensionales normalizados entre 0 y 1 relativo al tamaño de la imagen (Figura 2). De estos 468 puntos se seleccionaron los correspondientes a las regiones anatómicas relevantes para la detección de asimetría facial: comisuras labiales, párpados superiores e inferiores de ambos ojos, extremos externos de ambos ojos, tres puntos por ceja, punta de la nariz y alas nasales.

Figura 2.

Representación de los 468 landmarks faciales detectados por MediaPipe Face Mesh sobre una imagen de ejemplo.

Nota. Se destacan en color los puntos seleccionados para el cálculo de métricas de asimetría: comisuras labiales (rojo), párpados (azul), extremos oculares (verde), cejas (amarillo) y región nasal (magenta).

Sobre estos landmarks se aplicó una segunda corrección de rotación en el espacio de coordenadas normalizadas mediante multiplicación por la matriz de rotación bidimensional inversa al ángulo de inclinación residual, tomando como centro el punto medio entre los ojos. Esta corrección garantiza que las métricas de asimetría calculadas sean independientes de la inclinación de la cabeza en la imagen.

A partir de los landmarks corregidos se calcularon ocho métricas de asimetría normalizadas. La normalización de todas las métricas se realizó dividiendo por la distancia interocular euclidiana, calculada como la norma del vector entre los extremos externos de ambos ojos, lo que hace las métricas invariantes a la distancia de la cámara y al tamaño del rostro. Las ocho métricas calculadas fueron las siguientes: asimetría labial como la diferencia absoluta de coordenadas verticales entre ambas comisuras, diferencia de apertura ocular como la diferencia absoluta entre las aperturas verticales de ambos ojos, ratio de apertura ocular como el complemento al valor unitario del cociente entre ambas aperturas, asimetría de cejas como la diferencia absoluta entre los promedios de coordenada vertical de los tres puntos de cada ceja, desviación nasal como la distancia horizontal entre la punta de la nariz y el eje central definido por el punto medio entre los ojos, asimetría de alas nasales como la diferencia absoluta de coordenadas verticales entre ambas alas, y apertura ocular izquierda y derecha normalizadas de forma independiente.

Las imágenes para las que MediaPipe no detectó ningún rostro, o cuya distancia interocular resultó menor a 1×10⁻⁶, fueron descartadas del conjunto. El resultado de este proceso fue un archivo CSV con 2,817 filas, donde cada fila corresponde a una imagen y contiene las ocho métricas calculadas, el identificador del paciente y la etiqueta de clase.

Antes del entrenamiento se eliminaron 120 filas con valores de ratio de apertura ocular superiores a 1.5, correspondientes a detecciones erróneas de MediaPipe en las que un párpado no fue correctamente identificado.

Entrenamiento del modelo

El modelo de clasificación utilizado fue una red neuronal densa de tres capas, conocida como perceptrón multicapa. La capa de entrada recibe el vector de ocho métricas de asimetría. La primera capa oculta contiene 16 neuronas con función de activación ReLU, normalización por lotes y regularización L2 con factor 1×10⁻⁴, seguida de una capa de abandono con tasa de 0.3. La segunda capa oculta contiene 8 neuronas con la misma configuración. La capa de salida contiene una única neurona con función de activación sigmoide que produce la probabilidad de pertenencia a la clase ACV.

Previo al entrenamiento, las ocho métricas fueron estandarizadas mediante StandardScaler, que transforma cada característica para que tenga media cero y desviación estándar unitaria. El ajuste del escalador se realizó exclusivamente sobre el conjunto de entrenamiento para evitar fuga de información hacia el conjunto de prueba.

El conjunto de entrenamiento fue dividido internamente en un 80% para entrenamiento efectivo y un 20% para validación, utilizando división estratificada para garantizar la proporción de clases en ambos subconjuntos. El modelo se compiló con el optimizador Adam con tasa de aprendizaje inicial de 1×10⁻³ y función de pérdida de entropía cruzada binaria. Las métricas de evaluación utilizadas durante el entrenamiento fueron exactitud, área bajo la curva ROC, precisión y recall.

Para compensar el desbalance entre clases se aplicaron pesos de clase calculados automáticamente en función de la distribución del conjunto de entrenamiento. El entrenamiento se ejecutó con un máximo de 200 épocas y tamaño de lote de 16 muestras, con tres callbacks activos: parada anticipada monitoreando el área bajo la curva de validación con paciencia de 20 épocas y restauración de los mejores pesos, reducción de tasa de aprendizaje con factor 0.5 y paciencia de 10 épocas, y guardado del mejor modelo según el área bajo la curva de validación.

Tabla de decisión clínica

El resultado del modelo de clasificación facial se complementa con tres síntomas neurológicos autoreportados por el usuario: dolor de cabeza intenso y repentino, visión borrosa o pérdida de visión repentina, y confusión o dificultad para hablar. Cada síntoma es registrado como una variable binaria mediante una interfaz de preguntas secuenciales.

La combinación del resultado facial con los síntomas autoreportados se realiza mediante una tabla de decisión con cinco reglas de prioridad excluyente. Si el modelo detecta asimetría facial y el usuario reporta al menos un síntoma, el nivel de riesgo es ALTO. Si el modelo detecta asimetría sin síntomas reportados, el nivel es MODERADO. Si no se detecta asimetría pero el usuario reporta dos o más síntomas, el nivel es MODERADO. Si no se detecta asimetría y se reporta un único síntoma, el nivel es BAJO. Si no se detecta asimetría ni se reportan síntomas, el nivel es BAJO.

Implementación del sistema

El sistema fue implementado como una aplicación web de dos capas. La capa de backend consiste en una API REST desarrollada con FastAPI en Python, que expone un único endpoint de análisis. Este endpoint recibe la imagen del rostro como archivo multipart y los tres síntomas como parámetros de consulta booleanos, ejecuta el pipeline completo de extracción de características y clasificación, aplica la tabla de decisión clínica y retorna un objeto JSON con el resultado facial, las ocho métricas calculadas, los síntomas registrados, el nivel de riesgo y el mensaje de acción recomendada.

La capa de frontend fue desarrollada con React y TypeScript. La interfaz presenta al usuario un flujo secuencial de tres etapas: primero las tres preguntas de síntomas presentadas de forma individual con transiciones animadas, luego la carga de la fotografía del rostro mediante arrastrar y soltar o selección de archivo, y finalmente el resultado del análisis con el nivel de riesgo, la evidencia detectada por componente y las métricas faciales detalladas disponibles en una sección colapsable.

# Resultados y discusión

Rendimiento del modelo de clasificación

El modelo de red neuronal densa entrenado sobre las métricas de asimetría facial alcanzó su mejor configuración en la época 69 de un máximo de 200, momento en el que el callback de parada anticipada restauró los pesos correspondientes a dicho punto. El entrenamiento se detuvo definitivamente en la época 89 sin mejora adicional en el área bajo la curva de validación.

Sobre el conjunto de validación, el modelo alcanzó una exactitud del 97.46%, un área bajo la curva ROC de 0.9982, una precisión de 0.9721 y un recall de 0.9667. La pérdida de validación al final del entrenamiento fue de 0.0704. Estos valores se mantuvieron estables a lo largo de las últimas épocas sin evidencia de sobreajuste significativo, lo que indica que la combinación de regularización L2, abandono con tasa de 0.3 y parada anticipada fue efectiva para generalizar el modelo más allá del conjunto de entrenamiento, consultar las gráficas de la Figura 3.

Figura 3.

Curvas de pérdida (izquierda) y exactitud (derecha) durante el entrenamiento del modelo MLP.

Nota. La línea punteada indica la época de mejor rendimiento (época 63) según el área bajo la curva de validación.

Sobre el conjunto de prueba, compuesto por 652 muestras pertenecientes a 2 pacientes de ACV y aproximadamente 222 sujetos normales, el modelo obtuvo una exactitud del 86.04% y una pérdida de 0.3508. El análisis detallado de las predicciones individuales revela que el modelo clasifica correctamente la gran mayoría de los casos de ACV con probabilidades superiores a 0.85, mientras que los casos fallidos corresponden a fotografías donde la asimetría facial es menos pronunciada, con probabilidades que oscilan entre 0.01 y 0.49. Los falsos positivos sobre la clase normal fueron escasos, con 4 casos de 222 clasificados incorrectamente como ACV, lo que representa una especificidad del 98.2%.

La Tabla 1 resume las métricas de evaluación obtenidas sobre los conjuntos de validación y prueba.

Tabla 1. Métricas de evaluación del modelo MLP sobre conjuntos de validación y prueba.

| Métrica | Validación | Prueba |
| --- | --- | --- |
| Exactitud | 97.46% | 86.04% |
| AUC-ROC | 0.9982 | - |
| Recall (ACV) | 96.67% | ~87% |
| Especificidad | - | 98.30% |
| Pérdoda | 0.0704 | 0.3508 |

Análisis de las métricas de asimetría

El análisis comparativo de los vectores de características entre casos normales y casos de ACV confirma la capacidad discriminativa de las métricas calculadas. Los casos de ACV presentaron valores de asimetría labial en torno a 0.241, asimetría ocular (ratio) de 0.545 y desviación nasal de 0.068, mientras que los casos normales presentaron valores cercanos a 0.001, 0.012 y 0.001 respectivamente para las mismas métricas. La diferencia entre clases en estas tres métricas supera en 40 veces el valor promedio normal, lo que explica la alta capacidad de separación del modelo.

La métrica de asimetría de cejas mostró menor poder discriminativo, con valores similares entre clases en varios casos. Este comportamiento es consistente con la evidencia clínica que indica que en el ACV isquémico central la región frontal tiende a preservarse debido a la inervación bilateral del músculo frontal, a diferencia de las parálisis faciales periféricas donde la frente también se ve comprometida.

Discusión

Los resultados obtenidos muestran que el enfoque basado en landmarks geométricos y red neuronal densa es viable para la clasificación automatizada de asimetría facial asociada a ACV. La exactitud del 86.04% sobre el conjunto de prueba, junto con una especificidad del 98.2% y un recall estimado del 87%, posiciona al sistema como una herramienta de orientación inicial con propiedades adecuadas para uso en entornos no clínicos.

La diferencia observada entre la exactitud de validación (97.46%) y la de prueba (86.04%) se explica principalmente por la composición del conjunto de prueba, que contiene únicamente fotografías de 2 pacientes de ACV con múltiples imágenes cada uno. Los casos fallidos corresponden a fotografías donde la asimetría no es claramente visible, posiblemente por ángulos de captura, expresiones o variaciones intraindividuales. Este comportamiento es esperado en sistemas de clasificación médica con conjuntos de prueba de tamaño reducido y no indica sobreajuste, dado que la validación cruzada estratificada mostró métricas consistentes y estables a lo largo del entrenamiento.

La alta especificidad del 98.2% es particularmente relevante para la aplicación propuesta. En un sistema de orientación prehospitalaria, una alta tasa de falsos positivos generaría alarmas innecesarias y erosionaría la confianza del usuario en la herramienta. El modelo demuestra ser conservador en sus predicciones, elevando la probabilidad de ACV únicamente cuando la evidencia geométrica es suficientemente clara.

Diversos estudios han abordado la detección automatizada de parálisis facial asociada a ACV mediante aprendizaje profundo sobre imágenes. (Ali et al., 2023)

Un trabajo reciente propuso un método de ensemble de transfer learning que combina tres clasificadores — GRU, DCNN y SSAE — con extracción de características mediante redes cápsula profundas, validado sobre los datasets MEEI y YouTube Facial Palsy, alcanzando una exactitud del 97.06%. Si bien este enfoque supera la exactitud obtenida en el presente trabajo (86.04% en prueba), requiere mayor capacidad computacional y un volumen de datos considerablemente mayor para el entrenamiento del ensemble.(Ali et al., 2023)

En la misma línea, otro estudio implementó modelos convolucionales — VGG16, VGG19, ResNet50 e Inception V3 — para la graduación automática de parálisis facial sobre el dataset YouTube Facial Palsy, alcanzando valores de exactitud, precisión, recall y F1-score de 1.00 sobre el conjunto de evaluación. Estos resultados, aunque superiores en términos numéricos, fueron obtenidos sobre datasets de mayor tamaño y diversidad, con un número considerablemente mayor de pacientes únicos, condición que el presente proyecto no pudo replicar dado el acceso limitado a datos clínicos etiquetados.(Mwankefu et al., 2025)

El enfoque propuesto en este trabajo se diferencia de los anteriores en tres aspectos principales. Primero, utiliza métricas geométricas normalizadas extraídas de landmarks faciales en lugar de píxeles crudos, lo que reduce el riesgo de aprender características de identidad del paciente en lugar de patrones clínicos de asimetría. Segundo, combina el análisis facial con síntomas neurológicos autoreportados mediante una tabla de decisión clínica inspirada en los protocolos FAST y ROSIER (Nor et al., 2005),produciendo una estratificación de riesgo en tres niveles que va más allá de la clasificación binaria. Tercero, está diseñado para ejecutarse en hardware convencional sin GPU, lo que lo hace accesible en contextos con recursos computacionales limitados.

Limitaciones

Entre las limitaciones del sistema se identifican las siguientes. El conjunto de datos de entrenamiento contiene únicamente 13 pacientes únicos de ACV, lo que limita la diversidad de patrones de asimetría representados y puede afectar la capacidad de generalización a casos con presentaciones clínicas atípicas. (Subramaniyan et al., 2025)

Las fotografías con mala iluminación, ángulo no frontal o resolución baja pueden afectar la detección de landmarks por parte de MediaPipe y producir métricas erróneas. El sistema evalúa asimetría facial en fotografías estáticas, sin considerar la dinámica del movimiento facial que podría aportar información adicional sobre el grado de parálisis. Finalmente, la tabla de decisión clínica utilizada no ha sido validada prospectivamente con datos reales de pacientes, por lo que sus umbrales de estratificación deben interpretarse como orientativos y no como criterios diagnósticos.

Trabajo futuro

Como líneas de trabajo futuro se propone ampliar el conjunto de datos con mayor diversidad de pacientes y condiciones de captura para mejorar la robustez del modelo. Se propone también incorporar análisis de video para evaluar la dinámica facial durante movimientos voluntarios, lo que permitiría calcular métricas adicionales como la simetría en el cierre palpebral o la elevación de la comisura labial al sonreír. Asimismo, se considera el desarrollo de una versión móvil nativa con captura de imagen directamente desde la cámara del dispositivo, y la validación prospectiva del sistema con datos clínicos reales para ajustar los umbrales de la tabla de decisión.

# Conclusiones

El presente trabajo desarrolló un sistema de software para la detección temprana de accidente cerebrovascular mediante el análisis automatizado de asimetría facial, integrando visión por computadora, aprendizaje automático y una interfaz web accesible. Los resultados obtenidos permiten extraer las siguientes conclusiones.

El enfoque basado en landmarks geométricos extraídos con MediaPipe Face Mesh demostró ser una alternativa viable y robusta frente a la clasificación directa de imágenes mediante redes convolucionales profundas. Al representar cada imagen como un vector de ocho métricas de asimetría normalizadas en lugar de píxeles crudos, el sistema eliminó el riesgo de aprendizaje de características de identidad del paciente, problema que comprometió los experimentos iniciales con MobileNetV2 y que constituye una limitación frecuente en datasets médicos con múltiples fotografías por sujeto.

La red neuronal densa entrenada sobre dichas métricas alcanzó una exactitud del 97.46% y un área bajo la curva ROC de 0.9982 sobre el conjunto de validación, y una especificidad del 98.2% sobre el conjunto de prueba. Esta alta especificidad tiene implicaciones prácticas directas para el contexto de aplicación propuesto: en un sistema de orientación prehospitalaria destinado a usuarios sin formación médica, minimizar las alarmas falsas es tan importante como detectar los casos reales, dado que una alta tasa de falsos positivos erosiona la confianza del usuario y reduce la utilidad de la herramienta.

La integración de la tabla de decisión clínica inspirada en los protocolos FAST y ROSIER permitió combinar la evidencia objetiva del análisis facial con síntomas neurológicos autoreportados, produciendo una estratificación del riesgo en tres niveles que replica el razonamiento clínico de los protocolos de triaje prehospitalario. Esta combinación multimodal es conceptualmente más sólida que la clasificación binaria aislada, dado que ninguna señal individual es suficiente para orientar la decisión de buscar atención médica de urgencia.

Desde una perspectiva de ingeniería de software, el sistema demuestra que es posible implementar una herramienta de apoyo clínico funcional utilizando exclusivamente tecnologías de código abierto — MediaPipe, TensorFlow, FastAPI y React — sin requerir infraestructura especializada ni GPU, lo que hace viable su despliegue en el contexto boliviano donde el acceso a recursos computacionales avanzados es limitado.

El sistema desarrollado no pretende reemplazar el diagnóstico médico profesional ni reproducir la precisión de los protocolos clínicos validados en entornos hospitalarios. Su contribución reside en reducir la brecha entre el inicio de los síntomas y la decisión de buscar atención especializada, actuando como una primera línea de orientación accesible para la población general. En el contexto del ACV, donde cada minuto sin atención representa pérdida neuronal irreversible, una herramienta que acelere esa decisión tiene valor clínico real independientemente de su precisión diagnóstica absoluta.

# Referencias

Ali, W., Imran, M., Yaseen, M., Khursheed, K., Ashraf, N., & Aslam, S. (2023). A Transfer Learning Approach for Facial Paralysis Severity Detection. IEEE Access, PP, 1-1. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3330242

Mwankefu, C., Sun, Y., Qian, D., Sun, H., Jiang, Y., Wang, A., & Nyatega, C. (2025). Development of Graphic User Interface of Convolution Neural Network Models for Facial Palsy Grading. IEEE Access, PP, 1-1. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3642336

Nor, A. M., Davis, J., Sen, B., Shipsey, D., Louw, S. J., Dyker, A. G., Davis, M., & Ford, G. A. (2005). The Recognition of Stroke in the Emergency Room (ROSIER) scale: Development and validation of a stroke recognition instrument. The Lancet Neurology, 4(11), 727-734. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(05)70201-5

Subramaniyan, K., Anbuananth, C., & Venkatesan, D. (2025). Facial paralysis image analysis for stroke detection using deep ensemble transfer learning and optimization. IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI), 14, 4074. https://doi.org/10.11591/ijai.v14.i5.pp4074-4089

Sobre el autor

Nicolas Emanuel Oly Sánchez estudiante de tercer año de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Actualmente se encuentra en proceso de formación académica universitaria, con enfoque en el desarrollo de software y tecnologías emergentes. Cuenta con conocimientos en programación, inteligencia artificial y desarrollo de sistemas, adquiridos a lo largo de su formación. Tiene 20 años de edad y orienta su perfil profesional hacia la creación de soluciones tecnológicas innovadoras

Declaración de intereses

Declara no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas.

Declaración de consentimiento informado

El estudio se realizó respetando el Código de ética y buenas prácticas editoriales de publicación.

# Derechos de uso

Copyright© 2026 por Nicolas Emanuel Oly Sánchez. Este texto está protegido por la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

Usted es libre para compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y adaptar el documento, remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente, siempre que cumpla la condición de atribución.